单光子计数实验

现代光测量技术已步入极微弱发光分析时代。在诸如生物微弱发光分析、化学发光分析、发光免疫分析等领域中，辐射光强度极其微弱，要求对所辐射的光子数进行计数检测。对于一个具有一定光强的光源，若用光电倍增管接收它的光强，如果光源的输出功率及其微弱，相当于每秒钟光源在光电倍增管接收方向发射数百个光子的程度，那么，光电倍增管输出就呈现一系列分立的尖脉冲，脉冲的平均速率与光强成正比，在一定的时间内对光脉冲计数，便可检测到光子流的强度，这种测量光强的方法称为光子计数。

【实验目的】

掌握一种弱光的检测技术，了解光子技术的基本原理和基本实验技术以及弱光检测中的一些主要问题。

【实验原理】

1.光子的量子特性

光是由一束光子组成的光子流，光子是静止质量为零，有一定能量的粒子。一个光子的能量可用下式确定

E=hν=hc/λ          （1）

式中m/s是真空中的光速，J.S是普朗克常数。

光流强度常用光功率P表示，单位为W。单色光的光功率可用下式表示

P=R⋅E              （2）

式中R为光子流量，即单位时间通过某一截面的光子数。只要测得R，就可得到P。如果光源发出的是波长为500nm的近单色光，可以计算出这种光子的能量EP为

E=hcλ=6.63×10-34J.S×3.0×108m/s5.0×107m/s=3.978×10-19J  （3）

图1 光电倍增管的工作原理图

当光功率为10−14W时，这种近单色光的光子流量为

R=10×10-16W3.978×10-19J=2.513s-1（4）

当光流强度小于10−16W时通常称为弱光，此时可见光的光子流量可降到一毫秒内不到一个光子，因此实验中要完成的将是对单个光子进行检测，进而得出弱光的光流强度，这就是单光子计数。

2．电倍增管的工作原理。

光电倍增管是一个由光阴极、阳极和多个倍增极(亦称打拿极)构成的特殊电子管。它的前窗对工作在可见光区及近紫外区的用紫外玻璃：而在远紫外区则必须使用石英。

(1)光阴极：光阴极的作用是将光信号转变成电信号，当外来光子照射光阴极时，光阴极便可以产生光电子。产生电子的多少与照射光的波长及强度有关。当照射光的波长一定时，光阴极产生光电流的强度正比于照射光的强度，这是光电倍增管测定光强度的基础。各种不同的光电倍增管具有不同的光谱灵敏度。目前很少用单一元素制作光阴极，常用的有AgOCs、Cs3Sb、BiAgOCs、Na2KSb、K2CsSb等由多元素组成的光阴极材料。

(2)倍增极：倍增极也称打拿极，所用的材料与阴极相同。倍增极的作用实质上是放大电流，即在受到前一级发出的电子的打击后能放出更多的次级电子。普通光电倍增管中倍增极的数目，一般为11个，有的可达到20个。倍增极数目越大，倍增极间的电位降越大，PMT的放大作用越强。

(3)阳极：大部分由金属网做成，置于最后一级打拿级附近，其作用是接受最后一个倍增极发出的电子。但接受后，不象倍增极那样再射出电子，而是通导线以电流的形式输出。

光电倍增管的工作原理如图1所示，在光电倍增管的阴极和阳极间加一高电压，且阳极接地，阴极接在高压电源的负端。另外，在阳极和阴极之间串接一定数目的固定电阻，这样在每个倍增级上都产生一定的电位降(一般为50V到90V)，使阴极最负(图中假定为·400V)，每一倍增极-300V，顺次增高，至阳极时为Jf0”V。当一束光线照射阴极时，假设产生一个光电子，这个光电子在电场的作用下，向第一倍增极射去。由于第一倍增极的电位比光阴极要正100V，所以电子在此期间会被加速。当其撞击第一倍增极时，会溅射出数目更多的二次电子(图中假定为2个)。依此类推，电子数目越来越多。目前，一般光电倍增管的电子数总增益G约为106，有的甚至高达108～110，由于其放大作用很强，所以适用于微弱光信号的测量。这里

（5）

式中d是每一个入射光电子能打出的二次电子的平均数，叫做二次发射系数。此二次发射系数与倍增级材料及倍增极间的电位降有关，式中n为倍增极的数目。

图2 光电倍增管输出脉冲幅度分布（微分）曲线

本实验系统中用的光电倍增管要求其光谱响应适合所用的工作波段，暗电流要小(决定管子的探测灵敏度)，响应速度及光阴极稳定。

3．SGD-2单光子计数实验系统工作原理

本实验系统利用弱光下光电倍增管输出电流信号自然分离的特征，采用脉冲高度甄别和数字计数技术将淹没在背景噪声中的弱光信号提取出来。当弱光照射到光阴极时，每个入射光子以一定的概率(量子效率)使光阴极发射出一个电子。这个光电子经倍增后在阳极形成一个电流脉冲，通过负载电阻形成一个电压脉冲，即单光子脉冲。除了上述单光子脉冲外，还有各倍增极地热反射电子在阳极回路中形成的热反射噪声脉冲。热电子受倍增的次数比光电子少，因而它在阳极上形成的脉冲幅度较低。此外还有光阴极的热反射形成的脉冲。噪声脉冲和光电子脉冲的幅度分布如图2所示。

图3 光电倍增管输出脉冲分布

图3中脉冲幅度较小的主要是倍增极产生的热反射噪声信号，而光阴极反射的电子(包括光电子和光阴极的热反射电子)形成的脉冲幅度较大，出现“单电光子峰”。

为了能够实现对弱光经过光电倍增管放大后产生的单光子电压脉冲的准确计数，必须设法消去光电倍增管噪声脉冲特别是倍增极产生的热反射噪声脉冲对计数器的干扰。本实验采用脉冲高度甄别和数字计数技术来实现。其原理框图如图4所示：

图4 单光子计数器原理框图

·放大器  把光电子脉冲和噪声脉冲线性放大。经放大的脉冲信号送至脉冲幅度甄别器。

·脉冲幅度甄别器  甄别器中设有一个连续可调的参考电压Vh。当输入脉冲高度低于Vh时，甄别器过滤该脉冲，使甄别器不产生输出。只有高于Vh的脉冲，甄别器才输出一个标准脉冲。由于噪声脉冲和单光子脉冲的幅度的分离，只要选取合适的参考电压Vh，就能去掉大部分噪声脉冲而只有光电子脉冲通过，从而提高信噪比。

·计数器(定标器) 功能是在规定的测量时间间隙内把甄别器输出的标准脉冲累计和显示。要求计数数率在10MHz左右。

图5 甄别器工作示意图

4. 设备结构

1）光源

用高亮度发光二极管作光源，波长中心500nm，半宽度30nm。为提高入射光的单色性，仪器备有窄带滤光片，其半宽度为18nm。

2）接收器

接收器采用CR125光电倍增管为接收器。实验采用半导体致冷器降低光电倍增管的工作温度，最低温度可达-20℃。

3）光路

实验系统的光路如下图所示：

为了减小杂散光的影响和降低背景计数，在光电倍增管前设置了一个光阑筒，内设光阑三片。另外在筒的另一端有用来连接减光片的螺纹接口，教师可根据需要放置减光片、窄带滤光片等。主要本系统备有减光片5组，窄带滤光片一块，参数如下表：

| 名称 | 透过率 | 反射率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窄带滤光片 | 88% |  | 中心波长500nm |
| AB2 | 1.9% | 1.9% |  |
| AB5 | 5.7% | 5.7% |  |
| AB10 | 4.5% | 4.5% |  |
| 半透半反镜 | 24.9% | 24.9 |  |

为了标定入射到光电倍增管上的光功率P0，本实验先用光功率计测出入射光功率 P，并按下式计算P0

P0 = AtαK()P

A——窄带滤光片的衰减系数

T——减光片的透过率（见上表）

α= N（1-2%），N为光路中镜片反射面数

2%为光学元件反射率，一般为2-5%

K——半透半反镜的透过率（见上表）

式中Ω1为功率计接收面积相对于光源中心所张的立体角，Ω2为光电倍增管前的光阑面积相对于光源中心所张的立体角。

Ω1 =           r1 = 3mm     S1=128

Ω2 =           r2 = 1.5mm    S2=480

==0.018

5. 光子计数器信噪比

当扣除背景计数或同步数字检测的工作方式时，在两相同时间间隔t内，分别测量背景计数和总计数。设信号计数为，则，，按照误差理论，测量结果的信号计数中的总噪声为

（6）

则测量结果的信噪比为：

（7）

由以上噪声分析可见：光子计数器测量结果的信噪比SNR与测量时间间隔的平方根成正比。所以为提高信噪比，可增加测量时间间隔。

【实验仪器】

单光子计数器、半导体制冷系统，外光路(包括：光源、滤光片、减光片、导轨)，计算机 控制软件。

图6 单光子计数实验系统

【实验步骤】

1.接通循环水电源，打开光子计数器开关。两分钟后打开制冷器开关。

2.打开制冷器开关，设定制冷器温度为10摄氏度，待PV显示值与SV显示相符合后，打开计算机开始采集数据。

3.开机后，在桌面上打开“单光子计数”文件，将模式选为“阈值方式”，改变参数，终止点设为40，高压档位默认为8。在暗光模式下点击“开始”,采集数据，得到积分曲线，曲线峰值左侧最低点即为阈值。打开光源，再次采集数据，得到积分曲线，在工具栏数据处理选项选择微分，获得微分曲线，微分曲线的拐点即为阈值，两种方法获得的阈值应该相同。。

4.将模式改为 “时间方式”，将阈值定为前面测出的值。数据采集终止点取50-100之间（数字大小代表数据采集时间）采集数据，得到一振荡的曲线。点击软件右上方的‘数据’选项，即可获得采集数据的平均值。

5.将光源的电源打开，转动光强调节纽，将光强设定为某一强度。开始采集数据，得到一振荡的曲线，并读取采集数据的平均值。

6.改变光源强度，重复以上测量。

7.改变设定温度SV，再重复实验，看信噪比与温度有何关系。

8.实验结束后，关闭单光子计数器及制冷器开关，关闭计算机与光源电源。2分钟后再关闭水源。

【实验内容】

测量暗计数率Rd和光计数率Rp随光电倍增管工作温度变化的关系，研究工作温度对Rd和Rp的影响。（在-25-10摄氏度范围内测四组数据）

研究光计数率Rp和入射光功率P的对应关系。（同一温度下测量五个不同功率）

画出接收光信号的信噪比与接收光功率P0的关系曲线，确定最小可监测功率（即探测灵敏度）

测量几种入射光功率的光计数率Rp测量时间可自选

接收光功率P0可按下式计算：

P0=EP（RP/η）       EP为光子在500nm处的能量

EP=hγ=hc/λ        c =3×108m/s——为真空光速

h =6.6×10-34J.S——为普朗克常数

λ=500nm（本实验）

EP=4×10-19J

η=0.15（CR125型光电倍增管对500nm波段光子的量计数效率）

【注意事项】

1.在开制冷器前，一定先通冷却水。关闭制冷器后才能切断水源，否则将发生严重事故。

2.仪器通电后，在开灯情况下，绝不能打开仪器上盖，旋下减光筒上的“窄带滤光片”和“衰减滤光片”，以免进入强光损坏光电倍增管。

3. 测量时，不可打开光路的上盖。以避免杂散光的影响。

4. 保存曲线时，若想将不同曲线进行比较，应将这些曲线存在不同寄存器中，否则不能同时打开。

【预习问题】

1．光子技术方法与其他弱光检测方法相比有什么特点？?

2. 为什么由持续照射光源得到的弱光信号可以用脉冲计数办法来测量？

3. 单光子计数器产生噪声的主要原因是什么？

4. 用阈值方式采集数据确定阈值时，阈值应怎么取值？

【思考题】

1. 接受光功率p0与推算入射功率pi是否一致？若不一致，试分析其原因所在。

2. 阈值是否随温度的改变而改变？为什么？